Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 1 -  APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia:

Producent oferowanego urządzenia

Kraj pochodzenia oferowanego urządzenia :

| Lp. | Wymagane parametry aparatu ultrasonograficznego | Warunek/odpowiedź wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja jednostki głównej |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2013 | TAK |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2012 roku lub później | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 20 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min.230 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 klatek. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 0,5 - 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Waga jednostki głównej: max 65 kg | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 740 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 300 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalny PRF dla PWD: min. 30 kHz. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków regulowane w zakresie min. 5-15 stopni | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 85 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na wbudowanym w aparat dysku twardym (o pojemności min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne jednocześnie po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe jednostki głównej |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie: - Raport położniczy, ginekologiczny, historia badań ginekologiczno-położniczych - Raport kardiologiczny - Raport naczyniowy - Raport urologiczny - Raport transkranialny - Raport pomiarów brzusznych - Raport pomiarów piersi - Raport pomiarów tarczycy | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Małych narządów - Naczyniowych - Mięśniowo-szkieletowych - Urologicznych - Kardiologicznych - Położniczych - Ginekologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 3,0 – 9,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 180 st. | TAK |  |
|  | Promień max. R10 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna MicroConvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
|  | Kat skanowania: min. 80 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o o brązowanie 3D oraz 3D w czasie rzeczywistym oraz głowice objętościowe |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Convex, matrycową pracującą w zakresie min. 1-6 MHz, min. 500 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczna Phased Array 1,0-5,0 MHz, kąt min. 90 st., min. 64 elementy, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 80 min., z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar przezierności karkowej (NT) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD), zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media (IMT) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę liniową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu max 40 mm, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę MicroConvex śródoperacyjną tzw. paluszkową, min. 4-10 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 65 st., promień max. R20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Rectalna dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. Convex 3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania Convex min. 120 stopni, szerokość skanu Linia min.60 mm | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
|  | Cena zestawu wg powyższej konfiguracji |  |  |

Cena netto…………………………, VAT…………% tj ……………….. zł, cena brutto ………………… zł

Słownie…………………………………………………………………………………………………………………… zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………………………………………