Sprawa  PN/2/D/2013

PAKIET 2 -  APARAT EEG

Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne

Rodzaj/typ  oferowanego urządzenia: ……………………………………………

Producent oferowanego urządzenia………………………………………………..

Rok produkcji oferowanego aparatu EEG………………………………………..:

| Lp | Parametr Aparatu EEG | Parametr /odpowiedź wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko rejestracji badań z funkcją oceny i analizy zapisów EEG |  |  |
|  | Parametry techniczne głowicy |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | tak |  |
| 2 | Liczba wejściowych kanałów w układzie referencyjnym | 32 |  |
| 3 | w tym liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8 |  |
| 4 | Kanały poligraficzne umożliwiające konfiguracje min.: · 1 wejście bipolarne EKG · 2 wejścia bipolarne EMG · 4 wejścia AUX | tak |  |
| 5 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs USB 2.0 | tak |  |
| 6 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | tak |  |
| 7 | Głowica wyposażona w układ min. 5 standardowych wejść elektrod referencyjnych (GND) | tak |  |
| 8 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | tak |  |
| 9 | Kalibracja automatyczna głowicy na każdym wejściu wzmacniacza | tak |  |
| 10 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16 |  |
| 11 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | tak |  |
|  | Parametry kanałów EEG |  |  |
| 12 | Szum wejściowy (μV pp) (1-70 Hz) | < 2 |  |
|  | Parametry kanałów EMG |  |  |
| 13 | Szum wejściowy (μV pp) (1-70 Hz) | < 2 |  |
|  | Parametry kanałów EKG |  |  |
| 14 | Szum wejściowy (μV pp) (1-70 Hz) | < 2 |  |
| 15 | Max sygnał wejściowy (mV) | 70 |  |
|  | Parametry oprogramowania do rejestracji sygnału |  |  |
| 16 | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |
| 17 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | tak |  |
| 18 | czułość | (10 μV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 19 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |
| 20 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000 |  |
| 21 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 22 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | tak |  |
| 23 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | tak |  |
| 24 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | tak |  |
| 25 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | tak |  |
| 26 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | tak |  |
| 27 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 28 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | tak |  |
| 29 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | tak |  |
| 30 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | tak |  |
| 31 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | tak |  |
| 32 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | tak |  |
| 33 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
|  | Fotostymulato | tak |  |
| 34 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownik | nieograniczona |  |
| 35 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |
| 36 | Zasilanie lampy fotostymulatora poprzez interfejs głowicy EEG | tak |  |
| 37 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 38 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | tak |  |
| 39 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | tak |  |
| 40 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | tak |  |
| 41 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 42 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | tak |  |
| 43 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | tak |  |
| 44 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | tak |  |
| 45 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | tak |  |
| 46 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | tak |  |
| 47 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | tak |  |
| 48 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | tak |  |
| 49 | Dodatkowa licencja oprogramowania do analizy zapisów EEG, do instalacji na dowolnym komputerze | tak |  |
|  | Analiza FFT |  |  |
| 50 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | tak |  |
| 51 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | tak |  |
| 52 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | tak |  |
| 53 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | tak |  |
|  | Analizy automatyczne |  |  |
| 54 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | tak tak |  |
|  | Zestaw komputerowy |  |  |
| 55 | Zestaw komputerowy: - procesor INTEL CORE min. i5 lub równoważny - pamięć RAM min. 4GB - dysk twardy min. 1TB - nagrywarka DVD - klawiatura komputerowa - mysz - monitor kolorowy LCD min.21” - system operacyjny Windows 7 - karta graficzna z chipsetem nVidia min.1GB - drukarka laserowa czarno-biała - zasilacz awaryjny UPS - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak |  |
|  | Inne cechy aparatu |  |  |
| 56 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | tak |  |
| 57 | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | tak |  |
| 58 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | tak |  |
| 59 | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| 60 | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a aparatem EEG typu DigiTrack | tak |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, TPM, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | tak |  |
|  | Akcesoria |  |  |
| 62 | Wymagane akcesoria: 1. czepek do badań EEG 2. zestaw elektrod z przewodami | tak tak |  |
|  | Inne |  |  |
| 63 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku | tak |  |
| 64 | Zestaw komputerowy, o których mowa w pkt. 55 są oznakowane znakiem CE | tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 65 | Okres gwarancji całego systemu (ilość miesięcy) min. 24 | min. 24 |  |
| 66 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać |  |
| 67 | szkolenia dla wskazanego przez Użytkownika personelu medycznego: - obsługa aparatu EEG - przedlicencyjne warsztaty EEG pod patronatem PTNK dla lekarza neurologa (min. 1 blok warsztatowy) | tak |  |
| 68 | Razem cena netto |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wszystkie parametry graniczne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych, wskazanych w powyższej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

Cena netto……………… VAT…………% tj …………zł, cena brutto ………………… zł

Słownie……………………………………….……………………………………… zł.

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy………………………………………………